## Precisión CLSI A3
Varianza Total: SST
Verificación del Desempeño de la Precisión y Veracidad por el Usuario
[14 empty] | Corrida | Corrida 1 | Corrida 2 | Corrida 3 | Corrida 4 | Corrida 5
[15 empty] | 2013-04-20 | 2013-04-21 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2013-04-24
[14 empty] | 1 | 140 | 140 | 140 | 141 | 139
| Código |  | PO_02_REG_005 EP15 - A3 CLSI | [10 empty] | 2 | 139 | 143 | 138 | 144 | 140
| Página | [12 empty] | 3 | 138 | 141 | 136 | 142 | 141
| Revisión | [12 empty] | 4 | 138 | 143 | 141 | 143 | 138
| Fecha de revisión |  | 2016-11-02 | [10 empty] | 5 | 140 | 137 | 136 | 144 | 141
Desarrollado para Excel por Jorge Orellana Esparza, Tecnólogo Médico | Precisión del Laboratorio | [12 empty] | Número de replicados, n | 5
La precisión del laboratorio se calcula utilizando las fórmulas siguientes. Estos cálculos se basan en el método de varianza de componentes : | [13 empty] | Número de días de medición, D | 5
Documento EP5 de CLSI / NCCLS " Evaluación de Desempeño de Precisión en Métodos de Medición Cuantitativos" | [13 empty] | (x1 - x ) | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 0.88 | -1.12
[14 empty] | (x1 - x )2 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.7744 | 1.2544
Plataforma Instrumental |  |  |  | Analito |  | Ferritina |  | Unidades |  | ug/L |  |  |  | (x2 - x ) | -1.12 | 2.88 | -2.12 | 3.88 | -0.12
N° de serie |  |  |  | Concentración |  | 142.5 |  | Material de control |  | Randox |  |  |  | (x2 - x )2 | 1.2544 | 8.2944 | 4.4944 | 15.0544 | 0.0144
Lote Reactivo |  |  |  | E total máximo % |  | 25.3 |  | Lote | [5 empty] | (x3 - x ) | -2.12 | 0.88 | -4.12 | 1.88 | 0.88
Vencimiento del reactivo |  |  |  | Concentración EtMax |  | 36.0525 |  | Grados de Libertad, Between run |  |  |  | 4 |  | (x3 - x )2 | 4.4944 | 0.7744 | 16.9744 | 3.5344 | 0.7744
Operador | TM. Jorge Orellana |  |  | CV máximo admisible % |  | 6.325 |  | Grados de Libertad, Within run, repetibilidad |  |  |  | 20 |  | (x4 - x ) | -2.12 | 2.88 | 0.88 | 2.88 | -2.12
CV% Fabricante SR / CVR (Repetibilidad) | 3 |  |  | Referencia |  | VB mínima | [7 empty] | (x4 - x )2 | 4.4944 | 8.2944 | 0.7744 | 8.2944 | 4.4944
CV% Fabricante SWL / CVWL (Intralaboratorio) | 4.1 | [12 empty] | (x5 - x ) | -0.12 | -3.12 | -4.12 | 3.88 | 0.88
[14 empty] | (x5 - x )2 | 0.0144 | 9.7344 | 16.9744 | 15.0544 | 0.7744
Replicados | Corrida 1 | Corrida 2 | Corrida 3 | Corrida 4 | Corrida 5 |  | Límites de Grubbs, Outliers |  |  |  | Outliers |  |  | 5 | 10.272 | 27.112 | 39.232 | 42.712 | 7.312 | SST
| 2013-04-20 | 2013-04-21 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2013-04-24 |  | 132.9186 | 147.3214 |  |  | Corrida | Replicados | Resultados | ∑ (xi - x )2 = (x1 - x)2 + (x2 - x)2 + (x3 -x)2 + (x4 - x)2 + (x5 - x)2 | [5 empty] | 126.64
1 | 140 | 140 | 140 | 141 | 139 | [5 empty] | 1 | 140 | No aberrante | i =1
2 | 139 | 143 | 138 | 144 | 140 |  | Factor Grubbs promedio resultados por corrida en función del número total de resultados, N, para 5 a 7 corridas |  |  |  |  | 139 | No aberrante | Media total de la distribución (gran media), x = | 25
3 | 138 | 141 | 136 | 142 | 141 | [6 empty] | 138 | No aberrante |  | X = ∑ xi
4 | 138 | 143 | 141 | 143 | 138 | [6 empty] | 138 | No aberrante |  | i=1
5 | 140 | 137 | 136 | 144 | 141 |  | 5 Corridas |  |  |  |  | 140 | No aberrante |  | 25
Número de replicados, n | 5 | [5 empty] | N | G | no |  | 2 | 140 | No aberrante | x | 140.12
Número de días de medición, D | 5 | [5 empty] | 23 | 3.087 | 4.565 |  |  | 143 | No aberrante | 25
5 | 695 | 704 | 691 | 714 | 699 |  | 24 | 3.112 | 4.792 |  |  | 141 | No aberrante | S2T= ∑ (xi - x )2 | ( x1 - x )2 + | ( x2 - x )2 + | ( x3 - x )2 + | ( x4 - x )2 + | ( x5 - x )2
∑ xi = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 | [6 empty] | 25 | 3.135 | 5 |  |  | 143 | No aberrante | d=1 n - 1 (D) | D - 1
i =1 | [11 empty] | 137 | No aberrante
5 | 139 | 140.8 | 138.2 | 142.8 | 139.8 | [5 empty] | 3 | 140 | No aberrante | Varianza Total | 5.2767
∑ xi | [11 empty] | 138 | No aberrante
xd = i=1 | [11 empty] | 136 | No aberrante | Desvío estándar media de las series, ST | 2.2971
n | [11 empty] | 141 | No aberrante
Varianza de la Repetibilidad, Within - run: SR2 = VW = MS2 | [11 empty] | 136 | No aberrante
(x1 - xd ) | 1 | -0.8 | 1.8 | -1.8 | -0.8 | [5 empty] | 4 | 141 | No aberrante
(x1 - xd )2 | 1 | 0.64 | 3.24 | 3.24 | 0.64 | [6 empty] | 144 | No aberrante
(x2 - xd ) | 0 | 2.2 | -0.2 | 1.2 | 0.2 | [6 empty] | 142 | No aberrante
(x2 - xd )2 | 0 | 4.84 | 0.04 | 1.44 | 0.04 | [6 empty] | 143 | No aberrante
(x3 - xd ) | -1 | 0.2 | -2.2 | -0.8 | 1.2 | [6 empty] | 144 | No aberrante
(x3 - xd )2 | 1 | 0.04 | 4.84 | 0.64 | 1.44 | [5 empty] | 5 | 139 | No aberrante
(x4 - xd ) | -1 | 2.2 | 2.8 | 0.2 | -1.8 | [6 empty] | 140 | No aberrante
(x4 - xd )2 | 1 | 4.84 | 7.84 | 0.04 | 3.24 | [6 empty] | 141 | No aberrante
(x5 - xd ) | 1 | -3.8 | -2.2 | 1.2 | 1.2 | [6 empty] | 138 | No aberrante
(x5 - xd )2 | 1 | 14.44 | 4.84 | 1.44 | 1.44 | [6 empty] | 141 | No aberrante
5 | 4 | 24.8 | 20.8 | 6.8 | 6.8 | SS2
∑ (xi - xd )2 = (x1 - xd)2 + (x2 - xd)2 + (x3 -xd)2 + (x4 - xd)2 + (x5 - xd)2 | [5 empty] | 63.2 | [7 empty] | Varianza entre corridas, Between - run: VB
i =1
5 | 1 | 6.2 | 5.2 | 1.7 | 1.7 | [8 empty] | Número de días de medición, D | 5 | Cálculo SS1
∑ (xi - xd )2 | [13 empty] | Número de resultados por corrida, n | 5
SR2run= i=1 | [13 empty] | (xd1 - x ) | -1.12 | 6.272 | 5
n-1 | [13 empty] | (xd1 - x )2 | 1.2544 |  | n ∑ (xd - x )2
Cálculo de la gran media, x = | x1 + x2 + x3 + x4 + x5 | [12 empty] | (xd2 - x ) | 0.68 | 2.312 | SS1=
| D | [12 empty] | (xd2 - x )2 | 0.4624 |  | i = 1
Media de las medias de las series (gran media) x | 140.12 | [12 empty] | (xd3 - x ) | -1.92 | 18.432
Cálculo Varianza promedio: SR2 ( Repetibilidad, precisión intracorrida) | sd2run 1 + | sd2run 2 + | sd2run 3 + | sd2run 4 + | sd2run 5 | [8 empty] | (xd3 - x )2 | 3.6864
| D | [12 empty] | (xd4 - x ) | 2.68 | 35.912
Varianza de la Repetibilidad SR2 = VW = MS2 | 3.16 | [12 empty] | (xd4 - x )2 | 7.1824
Desvío Estándar Condición de la Repetibilidad SR = | SR = √ VW |  |  |  |  | D n | [7 empty] | (xd5 - x ) | -0.32 | 0.512
[6 empty] | ∑ ∑ (xi - xd )2 | [7 empty] | (xd5 - x )2 | 0.1024
| 1.7776 |  |  |  |  | SR= d=1 i=1 | [7 empty] | 5 | 12.688 | 63.44 | SS1 | La media de una variable por una constante es igual a la media de la variable por la constante
[6 empty] | D (n-1) | [7 empty] | ∑ (xdi - x )2 = (xd1 - x)2 + (xd2 - x)2 + (xd3 -x)2 + (xd4 - x)2 + (xd5 - x)2
Coeficiente de Variación de la Repetibilidad % CVR = SR *100 | 1.2687 | [12 empty] | i =1
x | [13 empty] | Media total de la distribución (gran media), x = | 25
Varianza Impresición Entre corridas SB2 = VB = (MS1 - MS2)/n0 | 2.54 | [13 empty] | X = ∑ xi
Desvío Estándar Impresición Entre corridas SB = | SB = √ VB | [13 empty] | i=1
25
| 1.5937 | [12 empty] | x | 140.12
5
Coeficiente de Variación Impresición Entre corridas % CVB = SB *100 | 1.1374 | [12 empty] | S2= ∑ (xdi - x )2 | ( xd1 - x )2 + ( xd2 - x )2 + ( xd3 - x )2 + ( xd4 - x )2 + ( xd5 - x )2
x | [13 empty] | d=1 n | n
Desvío Estándar Condición Impresición intralaboratorio SWL = √ VW + VB
Varianza Impresición Intralaboratorio S2WL = | 5.6976 | [12 empty] | Varianza Imprecisión entre corridas S2B | 2.5376
Impresición Intralaboratorio SWL = | 2.3875 | [12 empty] | Desvío estándar Imprecisión Entre corridas SB = | 1.593
Coeficiente de Variación Impresición Intralaboratorio % CVWL = SWL *100 | 1.7039
x
Determinación de varianza de componentes VB - VW | [5 empty] | Análisis de Varianza
[6 empty] | Within-run (SS2) | Between-run (SS1) | Fuente total de Variación SST
Tabla Anova
Fuente de Variación | Suma de los Cuadrados SS | Grados de Libertad DF | Media de los cuadrados (varianza) MS |  |  | 4 | 6.272 | 10.272
Between - run ( entre corridas, Intralaboratorio) | SS1 | DF1 | MS1 |  |  | 24.8 | 2.312 | 27.112
Within - run ( intra-corrida, repetibilidad) | SS2 | DF2 | MS2
Total | SSTOTAL | DFTOTAL |  |  |  | 20.8 | 18.432 | 39.232
Fuente de Variación | Suma de los Cuadrados SS | Grados de Libertad DF (n-1) | Media de los cuadrados (varianza) MS | Varianzas en condiciones de precisión: |  | 6.8 | 35.912 | 42.712
Between - run ( entre corridas, SS1, Intralaboratorio) | 63.44 | 4 | 15.86 | Intralaboratorio
Within - run ( en la corrida, SS2, repetibilidad) | 63.2 | 20 | 3.16 | Repetibilidad |  | 6.8 | 0.512 | 7.312
SST: Total | 126.64 | 24 | 5.2767 | Total
[6 empty] | 63.2 | 63.44 | 126.64
SR = √ VW | Sea VW = MS2
SB = √ VB | VB = ( MS1 - MS2)
n0
Si MS1 es menor o igual a MS2, entonces VB = 0, sino, calcular: | VB = ( MS1 - MS2) / n0
SWL = √ VW + VB
Entonces: % CVR = SR *100 | % CVWL = SWL *100
X | X
n0: basado en el número de corridas y número total de resultados para la muestra.
Representa el número promedio de resultados por corrida.
La varianza de componentes VW, corresponde directamente a la varianza de la repetibilidad
Nivel de Decisión Médica del material a utilizar | % Error Total permitido |  | Desempeño Declaración Proveedor |  |  |  | Desvío estándar máximo esperado del material a utilizar ajustado a las especificaciones descritas en los insertos del proveedor
|  |  | Repetibilidad Precisión Intraensayo % |  | Precisión Intralaboratorio % |  | Repetibilidad Precisión Intraensayo |  | Precisión Intralaboratorio
142.5 | ET/4 para SR | ET/3 para SWL | SR / CVR (Repetibilidad) |  | SWL/ CVWL (Intralaboratorio) |  | σR (Repetibilidad) |  | σWL (Intralaboratorio)
| 9.0131 | 12.0175 | 3 |  | 4.1 |  | 4.275 |  | 5.8425
Verificación de la Repetibilidad Definida, % CV Fabricante SR / CVR (Repetibilidad)
Compare % CVR calculado con el definido por el fabricante % CVR | [14 empty] | Tabla 7: Factor UVL, como una función de los grados de libertad y número de material empleado para el experimento de verificación
[15 empty] | ° Grados de Libertad | 1 nivel | 2 niveles | 3 niveles | 4 niveles | 5 niveles | 6 niveles
Verfique la repetibilidad definida comparando la repetibilidad estimada calculada en B66, con la definida por el fabricante B19. | [14 empty] | 5 | 1.49 | 1.6 | 1.66 | 1.71 | 1.74 | 1.76
[15 empty] | 6 | 1.45 | 1.55 | 1.61 | 1.65 | 1.67 | 1.7
1- Si % CVR calculado < % CVR definido, el usuario ha demostrado precisión consistente ( la repetibilidad), con las indicaciones del fabricante. | [14 empty] | 7 | 1.42 | 1.51 | 1.56 | 1.6 | 1.62 | 1.65
2- Si CVR calculado > CVR definido , nótese que la repetibilidad puede ser mayor que la definida por el fabricante y no ser tan diferente estadísticamente de la definida. La impresición observada, puede llegar a ser mayor que la declarada en un 50 % de las veces, debido sólo a la casualidad (chance alone). Para limitar este defecto, se debe calcular el Factor UVL para la imprecisión declarada en condiciones de repetibilidad. | [14 empty] | 8 | 1.39 | 1.48 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.6
[15 empty] | 9 | 1.37 | 1.45 | 1.5 | 1.53 | 1.55 | 1.57
[15 empty] | 10 | 1.35 | 1.43 | 1.47 | 1.5 | 1.52 | 1.54
% CVR Definido por el Fabricante | 3 | [13 empty] | 11 | 1.34 | 1.41 | 1.45 | 1.48 | 1.5 | 1.52
% CVR Obtenido en condiciones de Repetibilidad | 1.2687 | [13 empty] | 12 | 1.32 | 1.39 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.49
[15 empty] | 13 | 1.31 | 1.38 | 1.42 | 1.44 | 1.46 | 1.47
Resultados Comparación observada con la definida por el Fabricante en condiciones de Repetibilidad | % CVR calculado < % CVR definido: Verificación Aceptada. No requiere análisis extendido con uso de Factor UVL | [13 empty] | 14 | 1.3 | 1.37 | 1.4 | 1.42 | 1.44 | 1.46
[15 empty] | 15 | 1.29 | 1.35 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.44
[15 empty] | 16 | 1.28 | 1.34 | 1.38 | 1.4 | 1.41 | 1.43
[15 empty] | 17 | 1.27 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.4 | 1.41
Para obtener el factor UVL, primero determine los grados de Libertad del experimento: dfR | [14 empty] | 18 | 1.27 | 1.32 | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 1.4
Para una comparación de repetibilidad, calcule los grados de libertad de acuerdo a : | [14 empty] | 19 | 1.26 | 1.31 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.39
Número de resultados obtenidos en el experimento | 25 | [13 empty] | 20 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 1.36 | 1.37 | 1.38
k: número de corridas: | 5 | [13 empty] | 21 | 1.25 | 1.3 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.37
Grados de libertad, dfR (ver en tabla 7) | 20 | [13 empty] | 22 | 1.24 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.36
Factor UVL para tres niveles de muestras probadas (desde tabla 7) | 1.34 | [13 empty] | 23 | 1.24 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.36
Factor UVL para dos niveles de muestras probadas (desde tabla 7) | 1.31 | [13 empty] | 24 | 1.23 | 1.28 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.35
Factor UVL para un (1) nivel de muestra probada (desde tabla 7) | 1.25 | [13 empty] | 25 | 1.23 | 1.28 | 1.3 | 1.32 | 1.33 | 1.34
CV% Fabricante SR / CVR (Repetibilidad) | 3 | [13 empty] | 26 | 1.22 | 1.27 | 1.3 | 1.31 | 1.32 | 1.34
UVL : Límite corregido para Impresición % CVR declarada | 4.02 | Para tres niveles de muestras probadas | [12 empty] | 27 | 1.22 | 1.26 | 1.29 | 1.31 | 1.32 | 1.33
| 3.93 | Para dos niveles de muestras probadas | [12 empty] | 28 | 1.22 | 1.26 | 1.28 | 1.3 | 1.31 | 1.32
| 3.75 | Para un (1) nivel de muestra probada | [12 empty] | 29 | 1.21 | 1.26 | 1.28 | 1.3 | 1.31 | 1.32
[15 empty] | 30 | 1.21 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.3 | 1.31
Compare la imprecisión % CVR obtenida con el valor del % CVR declarado, modificado por el factor UVL, de acuerdo al número de niveles probados durante el experimento de repetibilidad | [14 empty] | 31 | 1.2 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.3 | 1.31
[15 empty] | 32 | 1.2 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.3
[15 empty] | 33 | 1.2 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.29 | 1.3
% CVR Definido por el Fabricante, modificado por factor UVL | 4.02 |  |  |  |  | Para tres niveles de muestras probadas | [8 empty] | 34 | 1.2 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29
% CVR Obtenido en condiciones de Repetibilidad | 1.2687
Resultados Comparación de la Repetibilidad % CVR, utilizando Factor límite UVL | % CVR calculado < % CVR definido: Verificación Aceptada
Verificación de la Imprecisión Intralaboratorio Definida, CV% Fabricante SWL / CVWL (Intralaboratorio) | [14 empty] | Tabla 6: dfwl, como una función de la razón declarada para (p=0wl / OR), para 5 a 7 corridas, cinco replicados por corrida
Compare % CVWL calculado con el definido por el fabricante % CVWL
[15 empty] | 5 corridas |  |  | 6 corridas |  |  | 7 corridas
Verifique la imprecisión intralaboratorio definida comparando la imprecisión intralaboratorio estimada calculada en B78, con la definida por el fabricante B20. | [14 empty] | p | dfwl |  | p | dfwl |  | p | dfwl
[15 empty] | 5.74 | 5 |  | 3.02 | 6 |  | 3.27 | 7
1- Si CVWL calculado < CVWL definido, el usuario ha demostrado precisión consistente ( precisión intralaboratorio), con las indicaciones del fabricante. | [14 empty] | 2.06 | 6 |  | 2.25 | 7 |  | 2.42 | 8
2- Si CVWL calculado > CVWL definido , nótese que la imprecisión intralaboratorio puede ser mayor que la definida por el fabricante y no ser tan diferente estadísticamente de la definida. La impresición observada, puede llegar a ser mayor que la declarada en un 50 % de las veces, debido sólo a la casualidad (chance alone). Para limitar este defecto, se debe calcular un UVL para la imprecisión declarada en condiciones de precisión intralaboratorio (precisión intermedia). | [14 empty] | 1.78 | 7 |  | 1.93 | 8 |  | 2.06 | 9
[15 empty] | 1.62 | 8 |  | 1.74 | 9 |  | 1.85 | 10
[15 empty] | 1.51 | 9 |  | 1.62 | 10 |  | 1.71 | 11
% CVWL Definido por el Fabricante | 4.1 | [13 empty] | 1.43 | 10 |  | 1.52 | 11 |  | 1.61 | 12
% CVWL Obtenido en condiciones Impresición Intralaboratorio | 1.7039 | [13 empty] | 1.37 | 11 |  | 1.46 | 12 |  | 1.54 | 13
[15 empty] | 1.32 | 12 |  | 1.4 | 13 |  | 1.48 | 14
Resultados Comparación observada con la definida por el fabricante en condiciones de precisión Intralaboratorio %CVWL | % CVWL calculado < % CVWL definido: Verificación Aceptada. No requiere análisis extendido con uso de Factor UVL | [13 empty] | 1.28 | 13 |  | 1.35 | 14 |  | 1.42 | 15
[15 empty] | 1.24 | 14 |  | 1.32 | 15 |  | 1.38 | 16
[15 empty] | 1.21 | 15 |  | 1.28 | 16 |  | 1.35 | 17
[15 empty] | 1.19 | 16 |  | 1.25 | 17 |  | 1.31 | 18
Para obtener el factor UVL, primero determine los grados de Libertad del experimento: dfWL | [14 empty] | 1.16 | 17 |  | 1.23 | 18 |  | 1.29 | 19
Determine la razón "p", en función de la declaración del fabricante para la precisión en condiciones de repetibilidad e intralaboratorio | [14 empty] | 1.14 | 18 |  | 1.2 | 19 |  | 1.26 | 20
CV% Fabricante SR / CVR (Repetibilidad) | 3 | [13 empty] | 1.12 | 19 |  | 1.18 | 20 |  | 1.24 | 21
CV% Fabricante SWL / CVWL (Intralaboratorio) | 4.1 | [13 empty] | 1.1 | 20 |  | 1.16 | 21 |  | 1.22 | 22
"Razón p" : % CVWL / % CVR | 1.3667 | [13 empty] | 1.08 | 21 |  | 1.14 | 22 |  | 1.2 | 23
Grados de libertad, dfWL (ver dfWL en tabla 6, para valor "p" obtenido) | 11 | [13 empty] | 1.05 | 22 |  | 1.12 | 23 |  | 1.18 | 24
Factor UVL para tres niveles de muestras probadas (desde tabla 7) | 1.45 | [13 empty] | 1.03 | 23 |  | 1.11 | 24 |  | 1.16 | 25
Factor UVL para dos niveles de muestras probadas (desde tabla 7) | 1.41 | [13 empty] | 1 | 24 |  | 1.09 | 25 |  | 1.14 | 26
Factor UVL para un (1) nivel de muestra probada (desde tabla 7) | 1.34 | [16 empty] | 1.07 | 26 |  | 1.13 | 27
CV% Fabricante SWL / CVWL (Intralaboratorio) | 4.1 | [16 empty] | 1.05 | 27 |  | 1.11 | 28
UVL : Límite corregido para Impresición % CVWL declarada | 5.945 | Para tres niveles de muestras probadas | [15 empty] | 1.03 | 28 |  | 1.1 | 29
| 5.781 | Para dos niveles de muestras probadas | [15 empty] | 1 | 29 |  | 1.08 | 30
| 5.494 | Para un (1) nivel de muestra probada | [18 empty] | 1.07 | 31
[21 empty] | 1.05 | 32
Compare la imprecisión % CVWL obtenida con el valor del % CVWL declarado, modificado por el factor UVL, de acuerdo al número de niveles probados durante el experimento de estudio de precisión | [20 empty] | 1.03 | 33
[21 empty] | 1 | 34
% CVWL Definido por el Fabricante, modificado por factor UVL | 5.945 |  |  |  |  | Para tres niveles de muestras probadas
% CVWL Obtenido en condiciones de precisión intralaboratorio | 1.7039
Resultados Comparación de la Precisión Intralaboratorio %CVWL utilizando Factor UVL | % CVWL calculado < % CVWL definido: Verificación Aceptada

## Veracidad CLSI A3
Verificación del Desempeño de la Precisión y Veracidad por el Usuario
|  | Código |  | PO_02_REG_005 EP15 - A3 CLSI
Página
Revisión
|  | Fecha de revisión |  | 2016-11-02
Desarrollado para Excel por Jorge Orellana Esparza, Tecnólogo Médico |  | Veracidad del Laboratorio
La precisión del laboratorio se calcula utilizando las fórmulas siguientes. Estos cálculos se basan en el método de varianza de componentes :
Documento EP5 de CLSI / NCCLS " Evaluación de Desempeño de Precisión en Métodos de Medición Cuantitativos"
Información a introducir por el usuario
Instrumento |  |  | Analito | Ferritina |  |  | N° días ( corridas) |  | 5
N° de serie |  |  | Material de Referencia |  |  |  | N° total replicados |  | 25
Lote Reactivo | R311216 |  | Lote |  |  |  | N° replicados por día |  | 5
Vencimiento del reactivo | 31/12/20016 |  | Vencimiento |  |  |  | ° Libertad para N corridas, |  | 24
Operador |  |  | Valor Evaluado |  | 142.5 |  | Nombre del Material de Control |  | Interlaboratorio 1 - 2 - 3
Lote Calibrador | C311216 |  | Promedio de la Evaluación |  | 140.12
Vto. Calibrador | 42735 |  | Unidades |  | ug/L |  | Lote Material |  | IL 010117
Varianza de la Repetibilidad S2R | 3.16 |  | Desv. Estándar grupo par (SDg) |  | 4.5 |  | Vencimiento Material |  | 2017-01-01
Varianza precisión Intermedia S2WL | 5.6976 |  | N° laboratorios grupo par (Ng) |  | 43 |  | Reporte Concentración |  | Reporte Interlaboratorio
|  |  | Requisito de Calidad; E total máximo % |  | 25.3
|  |  | Concentración EtMax |  | 36.0525 |  | Factor K para Incertidumbre Expandida |  | 2
|  |  | Error Sistemático permitido (concentración) |  | 18.0263
|  |  | Error Sistemático permitido (%) |  | 12.65%
Etapa número 1 tiene como objetivo: verificar que la media obtenida en el experimento de 5 corridas y 5 replicados diarios, se encuentre en el intervalo de confianza de la media que declara el grupo par para el material de control evaluado (Valor Verdadero, TV).
Fecha / Corrida | Replicas | Resultado de la prueba
Fecha: | Réplica 1 (X1) | 140
Corrida I | Réplica 2 (X2) | 139
| Réplica 3 (X3) | 138
| Réplica 4 (X4) | 138
| Réplica 5 (X5) | 140
Fecha: | Réplica 1 (X6) | 140
Corrida II | Réplica 2 (X7) | 143
| Réplica 3 (X8) | 141
Corrida II | Réplica 4 (X9) | 143
| Réplica 5 (X10) | 137
Fecha: | Réplica 1 (X11) | 140
Corrida III | Réplica 2 (X12) | 138
| Réplica 3 (X13) | 136
Corrida III | Réplica 4 (X14) | 141
| Réplica 5 (X15) | 136
Fecha: | Réplica 1 (X16) | 141
Corrida IV | Réplica 2 (X17) | 144
| Réplica 3 (X18) | 142
| Réplica 4 (X19) | 143
| Réplica 5 (X20) | 144
Fecha: | Réplica 1 (X21) | 139
Corrida V | Réplica 2 (X22) | 140
| Réplica 3 (X23) | 141
| Réplica 4 (X24) | 138
| Réplica 5 (X25) | 141
n | 3503
∑ xi = ( X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+…X25) | [9 empty] | Tabla 15A: dfc, grados de libertad para error estándar combinado de la media y valor verdadero como una función de la razón del error estándar del material de referencia y el error estándar de la media (tau= SeRM/SeX), para un experimento de 5 corridas con 5 replicados por corrida y NRM = 10, 20, 50, 100 y más de 200 Laboratorios participantes.
i =1
Cálculo de la media Xm | 140.12
n 25 | [9 empty] | 10 Laboratorios |  | 20 Laboratorios |  | 50 Laboratorios |  | 100 Laboratorios |  | 200 Laboratorios
∑ xi ∑ xi | [9 empty] | tau | dfc | tau | dfc | tau | dfc | tau | dfc | tau | dfc
xm = i i=1 | [9 empty] | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
n 25 | [9 empty] | 0.349 | 5 | 0.346 | 5 | 0.344 | 5 | 0.344 | 5 | 0.344 | 5
[10 empty] | 0.49 | 6 | 0.481 | 6 | 0.477 | 6 | 0.475 | 6 | 0.475 | 6
Calcular la incertidumbre del material de referencia (corresponde a la incertidumbre del valor evaluado) |  |  |  | SeRM | [5 empty] | 0.6 | 7 | 0.582 | 7 | 0.573 | 7 | 0.571 | 7 | 0.569 | 7
Calcular la incertidumbre de la media obtenida a través del experimento ( error estándar de la media) |  |  |  | Sex | [5 empty] | 0.698 | 8 | 0.666 | 8 | 0.652 | 8 | 0.647 | 8 | 0.464 | 8
Cálculo del Error Estándar de la Media Sex, Considera S2R, S2WL, N corridas, N replicados | [9 empty] | 0.791 | 9 | 0.739 | 9 | 0.718 | 9 | 0.713 | 9 | 0.71 | 9
Varianza de la Repetibilidad S2R | 3.16 | [8 empty] | 0.886 | 10 | 0.806 | 10 | 0.778 | 10 | 0.77 | 10 | 0.766 | 10
Varianza precisión Intermedia S2WL | 5.6976 | [8 empty] | 0.991 | 11 | 0.869 | 11 | 0.831 | 11 | 0.821 | 11 | 0.816 | 11
Número de Corridas (nRun) | 5 | [8 empty] | 1.126 | 12 | 0.929 | 12 | 0.88 | 12 | 0.867 | 12 | 0.861 | 12
Número de Réplicas por día (nRep) | 5 | [8 empty] | 1.5 | 13 | 0.987 | 13 | 0.925 | 13 | 0.91 | 13 | 0.903 | 13
Sex = | 0.79619 | [8 empty] | 2.175 | 12 | 1.045 | 14 | 0.968 | 14 | 0.949 | 14 | 0.941 | 14
[10 empty] | 2.832 | 11 | 1.104 | 15 | 1.008 | 15 | 0.987 | 15 | 0.977 | 15
Sex error estándar de la media = | 1 | S2WL - | nRep - 1 | S2R | [5 empty] | 4.149 | 10 | 1.164 | 16 | 1.047 | 16 | 1.022 | 16 | 1.01 | 16
| nRun |  | nRep | [8 empty] | 1.227 | 17 | 1.084 | 17 | 1.055 | 17 | 1.042 | 17
[12 empty] | 1.295 | 18 | 1.119 | 18 | 1.086 | 18 | 1.072 | 18
[12 empty] | 1.369 | 19 | 1.154 | 19 | 1.117 | 19 | 1.101 | 19
Cálculo Incertidumbre Estándar Material de Referencia (SeRM) (Error estándar del valor verdadero, TV) | [11 empty] | 1.455 | 20 | 1.188 | 20 | 1.146 | 20 | 1.128 | 20
Desv. Estándar grupo par (SDg) | 4.5 | [10 empty] | 1.561 | 21 | 1.221 | 21 | 1.174 | 21 | 1.154 | 21
N° laboratorios grupo par (Ng) | 43 | [10 empty] | 1.711 | 22 | 1.253 | 22 | 1.201 | 22 | 1.179 | 22
SeRM = S grupo par | 0.68624 | [10 empty] | 2.179 | 23 | 1.285 | 23 | 1.227 | 23 | 1.203 | 23
√ n (N° lab grupo par) | [11 empty] | 3.121 | 22 | 1.317 | 24 | 1.252 | 24 | 1.227 | 24
[12 empty] | 4.07 | 21 | 1.348 | 25 | 1.277 | 25 | 1.249 | 25
Cálculo Incertidumbre Estándar Combinada SeC del Material de Referencia (SeRM) (Error estándar del valor verdadero, TV) y Error Estándar de la Media Sex | [11 empty] | 5.99 | 20 | 1.379 | 26 | 1.301 | 26 | 1.271 | 26
Sex = | 0.79619 | [12 empty] | 1.41 | 27 | 1.325 | 27 | 1.292 | 27
SeRM = | 0.68624 | [12 empty] | 1.441 | 28 | 1.348 | 28 | 1.313 | 28
SeC = | 1.0511 | [12 empty] | 1.472 | 29 | 1.37 | 29 | 1.333 | 29
SeC = | √ (SeX)2 + (SeRM)2 | [12 empty] | 1.503 | 30 | 1.393 | 30 | 1.352 | 30
[14 empty] | 1.85 | 40 | 1.598 | 40 | 1.527 | 40
Construya el intervalo de verificación del valor evaluado (TV), con el que podrá verificar si el valor de la media, obtenido en el experimento de 5 corridas y 5 replicados diarios, se encuentra incluido en el intervalo obtenido | [13 empty] | 3.5 | 53 | 1.985 | 60 | 1.808 | 60
El intervalo de verificación debe considerar : El valor evaluado (TV), t student para una probabilidad de 0,975, ( que corresponde a un intervalo de confianza del 95 % para una muestra evaluada), grados de libertad combinados (t0,975dfc) y error estándar combinado Sec | [15 empty] | 4.975 | 103 | 2.528 | 120
Para ello obtenga los grados de libertad en función del valor tau, que considera la incertidumbre de la media obtenida y la incertidumbre del material de referencia, obtenidos en B78 y B88 | [17 empty] | 7.053 | 203
Calcular el valor "tau", que considera la Incertidumbre del Material de Referencia (SeRM) (Error estándar del valor verdadero, TV) y Error Estándar de la Media Sex | [9 empty] | Infinito | 9 | Infinito | 19 | Infinito | 49 | Infinito | 99 | Infinito | 199
Sex = | 0.79619
SeRM = | 0.68624
tau = | 0.86191
tau = | SeRM
SeX
Para obtener los grados de libertad (dfc), en función del tau calculado, debe considerar el número de laboratorios ("NRM") que participaron para la generación del valor evaluado (media del grupo par). | [9 empty] | Tabla de Distribución T - Student
Interpole en la tabla 15A, en la columna más cercana al "NRM" de laboratorios participantes y considere el valor dfc que corresponda al valor más cercano al tau calculado | [9 empty] | La tabla de áreas 1 -α y valores C = t 1-α, v, donde P (T < c) = 1 -α, y donde T tiene distribución t-student con v grados de libertad
Tabla 15A: grados de libertad para error estándar combinado de la media y valor verdadero como una función de la razón del error estándar del material de referencia y el error estándar de la media (tau= SeRM/SeX), para un experimento de 5 corridas con 5 replicados por corrida y NRM = 10, 20, 50, 100 y más de 200 Laboratorios participantes.
Número de Laboratorios participantes NRM | 43 | [9 empty] | 1 -α
Grados de libertad desde tabla 15A | 12 | [8 empty] | r | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 0.975 | 0.99 | 0.995
[10 empty] | 1 | 1000 | 1.376 | 1.963 | 3.078 | 6.314 | 12706 | 31821 | 63657
El uso de la probabilidad 0,975para intervalos de confianza del 95 % es útil cuando se trata de "una" (1) muestra evaluada. Para experimentos con mayor número de muestras a evaluar y para poder mantener el intervalo de confianza, la probabilidad está dada por: 1 - (Alfa/2/nmuestras)= (1 - 0,025/nmuestras). Entonces : | [9 empty] | 2 | 0.816 | 1.061 | 1.386 | 1.886 | 2.920 | 4.303 | 6.965 | 9.925
[10 empty] | 3 | 0.765 | 0.978 | 1.250 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 4.541 | 5.841
Nivel de significancia Alfa | 5% | 0.05 |  | Nivel de Confianza | 1 - α/2 (una cola) |  |  |  |  | 4 | 0.741 | 0.941 | 1.190 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 3.747 | 4.604
Alfa /2 | 2.5% | 0.025 | [7 empty] | 5 | 0.727 | 0.920 | 1.156 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 3.365 | 4.032
Valor área bajo la curva de distribución de datos | 1 | Nivel de Confianza | α | α/2 | (p): α/2 (una cola) | (p):α=(α/2*2) (dos colas) |  |  |  | 6 | 0.718 | 0.906 | 1.134 | 1.440 | 1.943 | 2.447 | 3.143 | 3.707
Número de muestra Evaluada | 1 | 0.975 | 5 | 2.5 | 0.025 | 0.05 |  | =Nivel de Confianza = |  | 7 | 0.711 | 0.896 | 1.119 | 1.415 | 1.895 | 2.365 | 2.998 | 3.499
Número de muestras Evaluadas | 2 | 0.9875 | 2.5 | 1.25 | 0.0125 | 0.025 |  |  | 1 - 0,025 | 8 | 0.706 | 0.889 | 1.108 | 1.397 | 1.860 | 2.306 | 2.896 | 3.355
Número de muestras Evaluadas | 3 | 0.99167 | 1.6667 | 0.83333 | 0.0083333 | 0.016667 |  |  | nmuestras | 9 | 0.703 | 0.883 | 1.100 | 1.383 | 1.833 | 2.262 | 2.821 | 3.250
Número de muestras Evaluadas | 4 | 0.99375 | 1.25 | 0.625 | 0.00625 | 0.0125 |  |  |  | 10 | 0.700 | 0.879 | 1.093 | 1.372 | 1.812 | 2.228 | 2.764 | 3.169
Número de muestras Evaluadas | 5 | 0.995 | 1 | 0.5 | 0.005 | 0.01 |  |  |  | 11 | 0.697 | 0.876 | 1.088 | 1.363 | 1.796 | 2.201 | 2.718 | 3.106
[10 empty] | 12 | 0.695 | 0.873 | 1.083 | 1.356 | 1.782 | 2.179 | 2.681 | 3.055
Obtenga el valor t (tabla t student o función de excel), para continuar con la construcción del intervalo de confianza del valor verdadero. Considere el valor de probabilidad (dos colas), de acuerdo al número de muestras evaluadas en el experimento de 5 corridas y 5 replicados y los grados de libertad (ndfc) extraídos de la tabla 15A | [9 empty] | 13 | 0.694 | 0.870 | 1.079 | 1.350 | 1.771 | 2.160 | 2.650 | 3.012
[10 empty] | 14 | 0.692 | 0.868 | 1.076 | 1.345 | 1.761 | 2.145 | 2.624 | 2.977
Grados de libertad desde tabla 15A (ndfc) | 12 | [8 empty] | 15 | 0.691 | 0.866 | 1.074 | 1.341 | 1.753 | 2.131 | 2.602 | 2.947
Valor de α/2 (probabilidad (p)), para un intervalo de confianza de 1 - α/2, con N° muestras evaluadas | 1 - α/2 | N° de muestras evaluadas | (p): α/2 (una cola) | [6 empty] | 16 | 0.690 | 0.865 | 1.071 | 1.337 | 1.746 | 2.120 | 2.583 | 2.921
| 0.99167 | 3 | 0.0083333 | [6 empty] | 17 | 0.689 | 0.863 | 1.069 | 1.333 | 1.740 | 2.110 | 2.567 | 2.898
Valor de α/2 para dos colas | 0.016667 | [8 empty] | 18 | 0.688 | 0.862 | 1.067 | 1.330 | 1.734 | 2.101 | 2.552 | 2.878
Valor t1 - α/2 ; ndfc = | t0,9917 ; 12dfc = | 2.7795 | [7 empty] | 19 | 0.688 | 0.861 | 1.066 | 1.328 | 1.729 | 2.093 | 2.539 | 2.861
[10 empty] | 20 | 0.687 | 0.860 | 1.064 | 1.325 | 1.725 | 2.086 | 2.528 | 2.845
Construya el intervalo de verificación (IV) con la información obtenida anteriormente de acuerdo a la siguiente indicación | [9 empty] | 21 | 0.686 | 0.859 | 1.063 | 1.323 | 1.721 | 2.080 | 2.518 | 2.831
IV 95 % confianza = TV + (t1 - α/2 ; ndfc * SeC) | [9 empty] | 22 | 0.686 | 0.858 | 1.061 | 1.321 | 1.717 | 2.074 | 2.508 | 2.819
Valor Evaluado, TV | 142.5 | [8 empty] | 23 | 0.685 | 0.858 | 1.060 | 1.319 | 1.714 | 2.069 | 2.500 | 2.807
Valor t1 - α/2 ; ndfc = | 2.7795 | [8 empty] | 24 | 0.685 | 0.857 | 1.059 | 1.318 | 1.711 | 2.064 | 2.492 | 2.797
SeC = | 1.0511 | [8 empty] | 25 | 0.684 | 0.856 | 1.058 | 1.316 | 1.708 | 2.060 | 2.485 | 2.787
IV 95 % confianza = | 142.5 |  | 2.7795 | 1.0511 | [5 empty] | 26 | 0.684 | 0.856 | 1.058 | 1.315 | 1.706 | 2.056 | 2.479 | 2.779
Valor Inferior | 139.5784 | [8 empty] | 27 | 0.684 | 0.855 | 1.057 | 1.314 | 1.703 | 2.052 | 2.473 | 2.771
Valor Superior | 145.4216 | [8 empty] | 28 | 0.683 | 0.855 | 1.056 | 1.313 | 1.701 | 2.048 | 2.467 | 2.763
[10 empty] | 29 | 0.683 | 0.854 | 1.055 | 1.311 | 1.699 | 2.045 | 2.462 | 2.756
Evalúe si el promedio (media),obtenido en el experimento de 5 corridas y 5 replicados se encuentra en el intervalo de verificación del valor verdadero TV | [9 empty] | 30 | 0.683 | 0.854 | 1.055 | 1.310 | 1.697 | 2.042 | 2.457 | 2.750
Si el valor obtenido se encuentra en el intervalo de verificación para el TV, el usuario ha demostrado la verificación de la veracidad estadística | [9 empty] | 40 | 0.681 | 0.851 | 1.050 | 1.303 | 1.684 | 2.021 | 2.423 | 2.704
Intervalo de Verificación: |  | 139.5784 | 142.5 | 145.4216 | [5 empty] | 60 | 0.679 | 0.848 | 1.046 | 1.296 | 1.671 | 2.000 | 2.390 | 2.660
Promedio Valor Experimento |  | 140.12 | [7 empty] | 120 | 0.677 | 0.845 | 1.041 | 1.289 | 1.658 | 1.980 | 2.358 | 2.617
Resultado Evaluación de la Veracidad |  | Veracidad Confirmada | [7 empty] | ¥ | 0.674 | 0.842 | 1.036 | 1.282 | 1.645 | 1.960 | 2.326 | 2.576
Etapa número 2, debe evaluar si el experimento es consistente en función del requisito de calidad definido para el procedimiento de medida.
Esta evaluación debe ser considerando la incertidumbre del intervalo de verificación obtenido, para ello calcular la incertidumbre máxima expandida y compararla con el requisito de calidad máximo aceptable para error sistemático, de acuerdo al presupuesto establecido para Error Sistemático
Incertidumbre Combinada Expandida: |  | Valor superior IV - Valor inferior IV
2
Incertidumbre Combinada Expandida = |  | 2.9216
Sesgo Máximo Permitido ( 50 % presupuesto del Requisito de Calidad para Error Sistemático), en concentración |  | 18.0263
Resultado Evaluación: |  | Incertidumbre combinada menor al requisito máximo aceptable para error sistemático. El experimento tiene la capacidad de detectar un sesgo clínicamente significativo
Etapa número 3, debe evaluar si el sesgo obtenido en el experimento es menor al requisito de calidad definido para el procedimiento de medida.
Esta evaluación debe ser considerando el sesgo obtenido en concentración. Compararlo con el requisito de calidad máximo aceptable para error sistemático en concentración, de acuerdo al presupuesto establecido para Error Sistemático
Sesgo Obtenido en concentración |  | Media obtenida - Valor Evaluado
Media Obtenida en el experimento |  | 140.12
Valor Evaluado |  | 142.5
Sesgo |  | -2.38
Sesgo Máximo Permitido ( 50 % presupuesto del Requisito de Calidad para Error Sistemático), en concentración |  | 18.0263
Resultado Evaluación: |  | El Sesgo del procedimiento de medida es menor al requisito máximo aceptable para error sistemático. El experimento tiene un sesgo aceptable clinicamente para el nivel de concentración evaluada
Etapa número 4, debe evaluar si el sesgo obtenido en el experimento es menor al requisito de calidad definido para el procedimiento de medida.
Esta evaluación debe ser considerando el sesgo obtenido en %. Compararlo con el requisito de calidad máximo aceptable para error sistemático en %, de acuerdo al presupuesto establecido para Error Sistemático
Sesgo Obtenido en % |  | Media obtenida - Valor Evaluado |  | 100
Valor Evaluado
Media Obtenida en el experimento |  | 140.12
Valor Evaluado |  | 142.5
Sesgo % |  | -1.67%
Sesgo Máximo Permitido ( 50 % presupuesto del Requisito de Calidad para Error Sistemático) en porcentaje(%) |  | 12.65%
Resultado Evaluación: |  | El Sesgo del procedimiento de medida es menor al requisito máximo aceptable para error sistemático. El experimento tiene un sesgo aceptable clinicamente para el nivel de concentración evaluada
Varianza de la Repetibilidad S2R Varianza precisión Intermedia S2WL Provenientes del experimento de evaluación de la precisión

## Cálculo t
1 - α | 0.95 | 1 - α | 0.975 | 0.9875 | 0.9917 | 0.9938 | 0.995
n | 13 | n | 13 | 13 |  | 13 | 13
α | 0.025 | α | 0.025 | 0.0125 | 0.0083 | 0.0062 | 0.005
2 |  | 2
n -1 | 12 | n -1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
t1 = | -2.1788 | t1 = | -2.1788 | -2.56 | -2.7816 | -2.9388 | -3.0545
t2 = | 2.1788 | t2 = | 2.1788 | 2.56 | 2.7816 | 2.9388 | 3.0545
Area bajo la curva | 1 | Area bajo la curva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 1 - confianza = | α | 0.0083 | t= | 2.7816
2
|  |  |  | 2 colas | 0.0166

## Hoja1 (hidden)
Cálculo Bc Vitros 4600
BC : | BT - BU | En Infolab
BC real: | cuando Bc en equipo = 0, BU debe ser = BT, calcular
cuando Bc en equipo = 0, BU debe ser = BT - BC real, calcular